ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Доставка на медицинско оборудване по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”  whit acronym  „The Healthy Municipality“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

| № по ред | Вид | Описание | Ед. Мярка | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ехокардиограф | Цветен Touch Screen LCD дисплей минимум 19",High resolution wide screen с възможност за промяна на посоката и наклона; Ергономична конзола на ехографа с възможност за индивидуална настройка на височината и посоката на работния панел; поддръжка на монокристални трансдюсери с активна матрица с честоти от 0,5 до 22 MHz; Минимун 3 активни порта за трансдюсери; Вградени HDD, CD/DVD рекордер,USB,LAN, HDMI ; Основни доплерови режими- PW, HPRF PW, CW, Color, Power,трапецовидно сканиране,автоматично оптимизиране на образите; включен цялостен софтуерен пакет идентичен на програмата на ехографа за оф-лайн постобработка на получените ехографски данни. | бр. | 1 |
| 2 | Модулен транскраниален магнитен стимулатор | 1. Магнитен стимулатор- главен модул: вградено управление с клавиатура с цифрова индикация на параметрите на работа на стимулатора, еденична и ритмична стимулация, бифазна стимулация, магнитна индукция. 2. Модул за охлаждане на магнитен стимулатор: модул за охлаждане, захранващ кабел, хидравличен адаптер за охлаждаеми коили,контролен кабел, еквипотенциален кабел, канистра със силиконово масло. 3. Специализирана програма за управление на стимулатора при провеждане на терапевтична процедура- предварително заложени протоколи за провеждане на терапевтични курсове и сеанси, възможност за създаване на собствени терапевтични протоколи и курсове за лечение, база данни за пациентите с подробна информация за провеждане на терапевтични сесии, автоматично задаване на нивото на стимулация в рамките на терапевтична сесия, интуитивно управление със сензорен интерфейс, оптимизирана работа в операционна система Windows 10, поддръжка на по стари версии на Windows, език на програмата - български. 4. Охлаждаем индуктор "огъната пеперуда" 5. Държач за индуктори. 6. Контролен кабел за модул за охлаждане, еквипотенциален кабел, End cap. 7. Специализирана количка- метална конструкция, държач за неизползван коил, колела със спирачки, четири рафта за апаратура, рамо с VESA закрепване за монитор. 8.Конфигурирана компютърна система тип "All-in-One"- Windows 10, RAM 8GB, HDD минимум 1000GB, DVD±RW±R Dl, минимум 23" LED монитор, принтер. | бр. | 1 |
| 3 | Остеоденсинометър | Метод на сканиране: ултразвук, автопозициониращи се трансдюсери; контактна среда- ултразвуков гел; Измервателни параметри - SOS (speed of sound, BUA (broadband ultrasonic attenuation), BQI ( bone quality index), STI ( strength index), T-score, Z-score; време за измерване 15 сек.; вграден компютър с touch screen интерфейс и вграден термопринтер; възможност за включване на допълнителен монитор, клавиатура принтер, мишка. | бр. | 1 |
| 4 | 3 - канален ЕКГ холтер | Цветен LCD екран с минимална резолюция 160 х128; 3 ЕКГ канала и кабел с 5 отвеждания; продължителност на записа -над 24 часа; Специализиран PC софтуер за ЕКГ анализ, USB интерфейсен кабел за връзка с компютър, ЕКГ кабели. | бр. | 2 |

Изготвил:……/п/.…..…

/д-р М. Танева/